Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I  Videokolonoskop kompatybilny z systemem PENTAX – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 1.500,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 4,2 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Chip CCD w końcówce endoskopu | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Kąt obserwacji – min. 140 st. Z dostępną funkcją zoom z przycisku rękojeści endoskopu | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Zawór testera szczelności w konektorze | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | System głębi ostrości min 3-100mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Długość robocza 1500mm – 1600mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Kanał Water Jet | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Gniazdo kanału Water Jet zintegrowane z konektorem do procesora | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów bez ryzyka utraty gwarancji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 27. | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Długość całkowita min 1820mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Pełna kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EPK-100p oraz systemem archiwizacji badań EndoVaris | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 1 szt. Olejek lniany do optyki aparatu – 1 szt. Zawór ssący wielorazowy – 1 szt. Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 szt. Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 szt. Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1szt. Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 10 szt. Szczotka czyszcząca kanał roboczy – 10 szt. Szczotka czyszcząca złącze ssaka i kanału ssącego wielorazowa – 1 szt. Szczotka czyszcząca gniazdo zaworu i zawór ssący wielorazowa –1 szt. Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 szt. Pojemnik transportowy do endoskopów – 1 szt. Ssak endoskopowy wyposażony w pompę próżniową bezolejową z podciśnieniem do 82 kPa oraz pojemnikiem z tworzywa nietłukącego 1l – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33124100-6