Załącznik nr 26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXVI Defibrylator – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 1.000,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 7,5 kg z kpl akumulatorów | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą – min klasa IP 55 | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora i monitorowanie EKG od min – 20 do + 55ºC najmniej 5 h, bez względu na temperatury otoczenia uprzedniego przechowywania urządzenia | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Zasilanie |  |  |
| 4. | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/sieciowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Zasilanie AC 230V | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Akumulatory bez efektu pamięci | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach bez konieczności przepinania zużytych baterii po ich wyczerpaniu | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu lub w zewnętrznej ładowarce od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10. | Kondensator napięcia elektrycznego min. 3000 V | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
| 11. | Łyżki zewnętrzne dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji/ regulacji poziomu energii/ monitorowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Defibrylacje ręczna i półautomatyczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Dwufazowa fala defibrylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość defibrylacji za pomocą elektrod jednorazowych z odległości do 10 m | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16. | Energia defibrylacji min 2-200 J zgodna z wytycznymi ERC dostępne 20 min poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów 5 sekund ± 2 sekundy | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Monitorowanie i rejestracja |  |  |
| 18. | Zakresy monitorowania uwzględniające pacjentów: dorosły/dziecko/noworodek z manualnym lub automatycznym ustawianiem zakresów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla danego pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 8,4’’ | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Wyświetlanie na ekranie min 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min 100 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Pamięć wewnętrzna lub karta danych min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne) | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość ustawienia min. 6 trybów widoków monitora, w tym widoku w trybie kardiomonitora | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | EKG/rejestracja |  |  |
| 26. | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 - 2 cm/mV | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 29. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Częstość stymulacji w zakresie min. 40 - 150 imp./min, prąd stymulacji w zakresie min. 10 - 140 mA | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Pulsoksymetria |  |  |
| 31. | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik dla dorosłych >30 kg oraz dla dzieci 10-50 kg w postaci klipsa na palec | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Dokładność pomiaru: - SpO2: ±2 cyfry w zakresie 70-100% Zakres pomiaru pulsu min. 25-240/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpHb, SpMet, SpCO | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Funkcje wspomagające RKO |  |  |
| 34. | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo–Oddechowej ERC uwzględniający częstotliwość uciśnięć i oddechów ratunkowych dla pacjentów dorosłych (30:2) i pediatrycznych (15:2). | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Informacja zwrotna o jakości uciśnięć klatki piersiowej przestawiona na ekranie w postaci graficznej oraz korekty słownej. W zestawie minimum 2 czujniki do pomiaru jakości prowadzenia RKO. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 36. | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt lub 2 kable EKG 4 i 6 żyłowy do pomiaru 12 odprow. EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Kabel do stymulacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1kpl. i dla dzieci min. 1kpl. | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Mankiety NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji, w rozmiarach: 8-13 cm, 12-19 cm, 17-25 cm, 23-33 cm, 31-40 cm, 38-50 cm. | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Papier do drukarki min. 20 rolek | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Ładowarka sieciowa 230 AC | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Czujniki jednorazowe do pomiaru temperatury głębokiej min. 20 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Czujniki jednorazowe do pomiaru temepratury przedskórnej min. 20 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Złączki do pomiaru etCO2 jednorazowego użytku min. 20 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Torba na akcesoria | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33182100-0