Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IV  Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów  - 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu 650,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2018

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji, w tym co najmniej jeden program eliminujący Clostridium Difficile | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Kompaktowa budowa: - szerokość urządzenia nie większa niż 45cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 60cm, - wysokość urządzenia nie większa niż 135cm, umożliwiająca zawieszenie dwupoziomowej półki nad urządzeniem | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Komora monolityczna, wykonana jako odlew lub tłoczona bez spawów utrudniających utrzymanie w czystości | Komora jednorodna wykonana jako odlew – 20 pkt. Komora tłoczona bez spawów – 0 pkt. |  |
| 7. | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Zużycie wody: - dla programu normalnego: max. 20 litrów | Zużycie 20 litrów – 0 pkt. Zużycie poniżej 20 litrów – 20 pkt. |  |
| 9. | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wbudowana pompa środka zmiękczającego | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Wbudowana pompa detergentu | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Szafka zamykana na kluczyk do umieszczania pojemników ze środkiem chemicznym oraz detergentem wewnątrz urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nie uzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nie uzdatnionej) | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50Hz. Wymagana moc zasilania – max. 4kW | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 1 „kaczka” - lub 1 „basen” | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Automatyczny przebieg procesu | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Wbudowana suszarka z filtrem HEPA | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883 lub równoważną | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Wyposażenie: - w zestawie 5 kaczek oraz 5 basenów. Baseny umieszczane w uchwycie myjni bez konieczności obracania. Basen w uchwycie skierowany uchwytem na zewnątrz - zestaw startowy środków chemicznych: kanister 5L detergentu, kanister 5L środka zmiękczającego | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33191000-5