Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET VIII Diatermia – system elektrochirurgiczny – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 1.200,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do elektrochirurgii mono i bipolarnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Możliwość zapamiętania min. 99 programów i 99 podprogramów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Gniazdo monopolarne z możliwością podłączania narzędzi w min 2 standardach tj. 3-PIN international i dodatkowy innym w standardzie producenta) szt. 1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Gniazdo bipolarne z możliwością przyłączania kabli w standardzie 22mm, 28mm i dodatkowo innym (w standardzie producenta) szt. 1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Gniazdo el. biernej szt. 1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Dopuszcza się aby urządzenie posiadało jeszcze dodatkowe gniazda oprócz wymienionych w pkt. 3, 4 i 5 | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach przyłączeniowych | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8. | Kolorowy wyświetlacz graficzny do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 6” | Do 6” – 0 pkt. Największa zaoferowana przekątna – 5 pkt. Pozostałe przekątne proporcjonalnie |  |
| 9. | Wyświetlanie mocy chwilowej i średniej na wyświetlaczu | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów połączone z optymalizacją parametrów pracy | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Moc cięcia monopolarnego min. 300W | Moc 300W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 12. | Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cięciu – minimum 8 poziomów w każdym programie cięcia. | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Minimum 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym program cięcia precyzyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Tryby koagulacji monopolarnej min 5 w tym program do koagulacji precyzyjnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość regulacji głębokości koagulacji – min. po 2 różne efekty dla każdego trybu koagulacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Moc maksymalna koagulacji monopolarnej min. 200W. W tym minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej muszą posiadać moc nie mniejszą nić 200 Wat | Moc 200W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 17. | Minimum 3 programy do koagulacji bipolarnej w tym program do koagulacji precyzyjnej z regulowanym efektem w skali min 8 punktowej | 3 programy – 0 pkt. Największa zaoferowana ilość – 5 pkt. Pozostałe ilości proporcjonalnie |  |
| 18. | Maksymalna moc cięcia bipolarnego min. 200W | Moc 200W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 19. | Funkcja zamykania dużych naczyń do 7 mm. Proces zamykania dużych naczyń powinien odbywać się w cyklu automatycznym, po aktywacji aparat sam dozuje prąd i wszystkie jego parametry a po skończonym cyklu wysyła informacje akustyczne i komunikat tekstowy na ekranie oraz wyłącza prąd. Nie jest dopuszczalna ręczna regulacja prądu w tym programie | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Regulacja ograniczenia mocy z krokiem 1W w całym zakresie pracy diatermii we wszystkich programach które dopuszczają ręczną regulację mocy | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Możliwość uruchamiania funkcji mono- i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Możliwość zdalnego diagnozowania oraz sterowania aparatu za pomocą zewnętrznego gniazda umieszczonego na tylnej ścianie obudowy aparatu | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wykrytych błędów | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość współpracy z przystawką do preparowania strumieniem wody | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z ekranu diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji. Siła odciągania gazów regulowana w zależności od zaistniałych warunków zabiegu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Możliwość współpracy z modułem lokalizacji nerwów obwodowych. Moduł sterowany z panelu diatermii, Obsługa neurotestu za pomocą uchwytu monoloparnego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Możliwość zmiany programu przez chirurga w czasie zabiegu z klasycznego uchwytu monopolarnego posiadającego 2 przyciski za pomocą kombinacji tych przycisków oraz z wyłącznika nożnego za pomocą przycisku do przełączania programów. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 29. | Wózek z koszem na wyposażenie | Brak oceny – wymóg |  |
| 30. | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami cięcie/koagulacja i kablem dł. 4m w komplecie z elektrodą lancetową. Przest. do sterylizacji parowej. 5 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 31. | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 22 – 23 cm, końcówki ostre 0,4mm, w komplecie z kablem dł. 4m – 2 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 32. | Elektroda neutralna z pierścieniem ekwipotencjalnym – 50 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 33. | Kabel do elektrod neutralnych - 2 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 34. | Instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia mechanicznego. Długość 20 cm, średnica 5mm, z aktywacją w rękojeści. W komplecie z kablem dł. nim 3m. – 5 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 35. | Instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia mechanicznego. Długość 35 cm, średnica 5mm, z aktywacją w rękojeści. W komplecie z kablem dł. nim 3m. – 5 szt. | Brak oceny – wymóg |  |
| 36. | Wyłącznik nożny podwójny z funkcją przełączania programów – 2 szt. | Brak oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33161000-6