Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IX Stół operacyjny – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 500,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Długość stołu z blatem: 2000 mm (+50 mm ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm ( + 30 mm ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Szerokość materaców: 500 mm ( + 10 mm ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm ( + 25 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 450 do +850 (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga : 300 (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga: 300 (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( +/- 50 ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – powierzchnie matowane | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Stół przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej wysunięcie czterech stopek unoszących koła jezdne nad podłogę. Stopki zapewniające ręczne kompensowanie nierówności podłogi | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Kasety na klisze RTG w oparciu i części lędźwiowej | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna bez osłon (np. ze stali nierdzewnej, tworzywowych, harmonijkowych) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | 200kg i 135kg – 0 pkt. Największe obciążenie – 20 pkt. Pozostałe obciążenia proporcjonalnie |  |
| 29. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | Brak oceny – wymóg |  |
| 30. | Odłączane mocowane na szynach bocznych ławeczki do mocowania kończyn górnych | Brak oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33192230-3