Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH  -  PAKIET I

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SYSTEM TESTÓW WYSIŁKOWYCH |  |  |
|  | Komputer, co najmniej klasy: - procesor minimum I3 - pamięć minimum 3GB RAM, - dysk twardy minimum 500Gb HDD, - napęd DVD/RW, - system operacyjny Windows, - monitor min. LCD 24 cale - drukarka laserowa kompatybilna z oferowanym oprogramowaniem | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Oprogramowanie sterujące kompatybilne i współpracujące z Windows 7/8 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość przyporządkowania różnych funkcji klawiszom funkcyjnym (F1-F12) klawiatury komputerowej | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wydruki raportów podczas testów | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wydruki raportów po zakończonym teście | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wydruki w czasie rzeczywistym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wydruk z prędkością, co najmniej 25/50 mm/s | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów i badań | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Cyfrowy moduł akwizycji sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Sygnał analogowy zamieniany na cyfrowy w module akwizycji | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwy odczyt sygnału z 14 odprowadzeń (opcja do rozbudowy) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta w module akwizycji danych składających się z modułu oraz przewodów multi-link - 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów (odprowadzeń) | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Próbkowanie sygnału minimum 16 000 próbek/s/kanał | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Filtr dolnoprzepustowy 20, 40, 100, 150 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Filtracja FRF lub Cubic Spine | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczna kompensacja linii odniesienia | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt |  |
|  | CMRR >140dB | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość podłączenia i współpracy co najmniej z zaoferowaną bieżnią | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość manualnej obsługi bieżni/ergometru, przeprowadzania testów, wprowadzania zmian podczas testów, przeglądania raportów podczas testów, tworzenia i rejestracji raportów | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażone w przewód połączeniowy z bieżnią/ergometrem | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczne i manualne wyznaczanie punktu j+x | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Na wyposażeniu: komplet elektrod, przewody, instrukcja obsługi w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość archiwizacji wyników testów na dysku twardym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażony w moduł edukacji pacjenta – element oprogramowania | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość konfiguracji ustawień systemu przez użytkownika w tym możliwość wyboru wyświetlanych parametrów czynności życiowych na ekranie komputera, kolejności ich prezentacji, wielkości czcionki | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian w standardowych protokołach wraz z możliwością tworzenia własnych protokołów – co najmniej 99 | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych, kolorowych sygnałów na ekranie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie odprowadzenia z największymi zmianami ST | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zapis pełnego badania “Full Disclosure” z możliwością reanalizy badania i zmiany parametrów pomiarowych. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Automatyczna detekcja arytmii podczas testu wraz z prezentacją na ekranie i dokumentacją | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Prezentacja na ekranie wyników poprzedniego testu danego pacjenta podczas testu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Nazwa protokołu i fazy na ekranie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Czas trwania wysiłku na ekranie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Prędkość i nachylenie bieżni na ekranie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Informacja o częstości rytmu aktualnej i docelowej | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość ręcznej korekcji ustawień interpolacji MET | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Ciągłe zapisywanie sygnału, kodowanie barwne zapisu arytmii, możliwość powiększenia i zapisania dowolnego fragmentu pełnego zapisu EKG | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora minimum 25, 50, mm/s | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Skala wysiłku według Borga | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość rozbudowy o minimum: graficzną prezentację zmian ST w trybie 3D, altarnans załamka T, komunikacja poprzez HL7 i DICOM | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Raporty powinny zawierać między innymi: |  |  |
|  | Możliwość zapisania przyczyny przerwania testu w raporcie (możliwość wpisania kilku przyczyn jednocześnie) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Całkowity czas wysiłku | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Czas trwania każdego etapu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Procent uzyskanego tętna docelowego | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Prędkość bieżni na każdym etapie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość włączenia raportu z poziomu klawiatury i za pomocą przycisków na module akwizycji sygnału | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Bieżnia sterowana za pomocą komputera | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa minimum 0,0-24,0 km/h. | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Bezskokowa regulacja prędkości pasa | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zakres kąta nachylenia 0-25%. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Bezskokowa regulacja kąta nachylenia bieżni | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Taśma antypoślizgowa i antystatyczna | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Relingi pediatryczne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Nośność bieżni ≥200 kg | 200 kg – 0 pkt. > 200 kg – 10 pkt. |  |
|  | Długość użytkowa ruchowego pasa ≥150cm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa ≥45 cm | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie poręczy (do wyboru przez Zamawiającego) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Bieżnia wyposażona w poręcze z przodu i po bokach pasa | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażona w funkcję automatycznej kalibracji po każdorazowym przemieszczeniu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyposażona w kółka jezdne | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | Bez oceny - wymóg |  |
|  | SYSTEM POMIARU CIŚNIENIA DO SYSTEMU WYSIŁKOWEGO |  |  |
|  | Automatyczna komunikacja z systemem wysiłkowym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Pomiar ciśnienia w fazach spoczynkowych oraz podczas trwania badana wedle protokołu badania | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz minimum 7cali | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zakres pomiarowy od 20 do 270mmHg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Synchronizacja EKG z system wysiłkowym poprzez TTL | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Waga maksymalnie 2 kg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wymiary maksymalnie 25x19x13 cm | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33123000-8