Załącznik nr 14

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ELEKTRYCZNY LAKTATOR SZPITALNY Z WYPOSAŻENIEM – PAKIET XIV

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy): 2020

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczny laktator szpitalny | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Praca laktatora sterowana przez kartę z czipem | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Program ,,Inicjacji laktacji” do stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźnioną laktacją, po szczególnie trudnych porodach). | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Program ,,Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od -50 do - 250 mmHg | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę. | Bez oceny - wymóg. |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Głośność laktatora max. 45 dB | 45 db – 0 pkt. < 45 db – 10 pkt. |  |
|  | Waga urządzenia max. 2,9 kg (bez wózka jezdnego) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Uchwyt na butelki | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wymiary 215 x 155x 245 (bez wózka) | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1