Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM HOLTEROWSKI EKG I RR Z REJESTRATORAMI I STACJĄ ANALIZ – PAKIET V

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy nie starszy niż z 2019 r.):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STYSTEM HOLTERA EKG |  |  |
|  | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł EKG spoczynkowego z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrii i badań wysiłkowych. Na dzień składania oferty oprogramowanie ma posiadać możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenia min. następujących analiz: - analiza HRV wraz z trendami HRV - analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - analiza QT i QTc - analiza PQ - detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Bez oceny - wymóg |  |
|  | Trend aktywności pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Moduł analizy odcinka PQ Podgląd wartości granicznych PQ Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21. | Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Trendy wartości HRV | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Trendy i podział czasu nachylenia ST. | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Interaktywny histogram odstępów QT. | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. | Bez oceny - wymóg |  |
| 40. | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 41. | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. | Bez oceny - wymóg |  |
| 42. | Moduł analizy Poincare – zawierający wykresy Poincare | Bez oceny - wymóg |  |
| 43. | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 3 KANAŁOWY – 4 szt |  |  |
| 44. | Rejestrator 3-kanałowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | Bez oceny - wymóg |  |
| 48. | Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Funkcja wykrywania rozrusznika serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Czas ciągłego zapisu min. 48 h | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Detekcja pracy stymulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel USB i karty pamięci | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 55. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Waga rejestratora z bateriami max. 140 g | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Maksymalne rozmiary rejestratora: 110 x 70 x 25 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 4 przewody pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA | Bez oceny - wymóg |  |
| 59. | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG 12 KANAŁOWY – 1 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Rejestrator 12-,7- i 3-kanałowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń. | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | Bez oceny - wymóg |  |
| 65. | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 66. | Częstotliwość próbkowania min. 2000Hz przy rozdzielczości zapisu min. 24 bity. | Bez oceny - wymóg |  |
| 67. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu min. 40000Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 68. | Czas ciągłego zapisu min. do 7 dni | Bez oceny - wymóg |  |
| 69. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | Bez oceny - wymóg |  |
| 70. | Detekcja pracy stymulatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 71. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | Bez oceny - wymóg |  |
| 72. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa | Bez oceny - wymóg |  |
| 73. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 74. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Bez oceny - wymóg |  |
| 75. | Waga rejestratora z bateriami max. 138g | Bez oceny - wymóg |  |
| 76. | Maksymalne rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 77. | W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 4 przewody pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA | Bez oceny - wymóg |  |
| 78. | SYSTEM HOLTERA CIŚNIENIA - 1 szt. |  |  |
| 79. | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł EKG spoczynkowego z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrii i badań wysiłkowych. Na dzień składania oferty programowanie ma posiadać możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań. | Bez oceny - wymóg |  |
| 80. | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | Możliwość utworzenia indywidualnych kont zabezpieczonych hasłem dla każdego z użytkowników. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 82. | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | Bez oceny - wymóg |  |
| 83. | Możliwość utworzenia konta z uprawnieniami administratora i użytkownika. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 84. | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Bez oceny - wymóg |  |
| 85. | Menu i raporty w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Możliwość wprowadzenia i edycji norm | Bez oceny – wymóg |  |
| 87. | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Bez oceny - wymóg |  |
| 88. | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Bez oceny – wymóg |  |
| 89. | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Możliwość zaprogramowania min. 600 pomiarów w trakcie jednego badania | 600 pomiarów – 0 pkt. > 600 pomiarów – 5 pkt. |  |
| 91. | REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI– 2 szt. |  |  |
| 92. | Metoda pomiaru oscylometryczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 93. | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 94. | Czas ciągłego zapisu min. do 50 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 95. | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 96. | Pomiar na żądanie | Bez oceny – wymóg |  |
| 97. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Bez oceny – wymóg |  |
| 98. | Przycisk informacji o pobraniu leku | Bez oceny – wymóg |  |
| 99. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Bez oceny – wymóg |  |
| 100. | Możliwość zastosowania różnych średnic rękawów min. 3 rodzaje | Bez oceny – wymóg |  |
| 101. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Bez oceny – wymóg |  |
| 102. | Wyświetlenie informacji o stanie naładowania baterii | Bez oceny - wymóg |  |
| 103. | Waga bez akumulatorów max.190g | Bez oceny - wymóg |  |
| 104. | Maksymalne rozmiary rejestratora: 100 x 70 x 30 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 105. | W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, 2 mankiety w rozmiarze S 2 mankiety w rozmiarze M 2 mankiety w rozmiarze L | Bez oceny - wymóg |  |
| 106. | W zestawie - ładowarka akumulatorów (min. 4 gniazda) | Bez oceny – wymóg |  |
| 107. | STACJA ROBOCZA |  |  |
| 108. | Procesor 4 rdzeniowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 109. | Dysk twardy 1 TB | Bez oceny – wymóg |  |
| 110. | Pamięć operacyjna RAM min. 8GB | Bez oceny – wymóg |  |
| 111. | Porty USB. Min 4 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 112. | Monitor LCD. Min. 23” Full HD | Bez oceny – wymóg |  |
| 113. | Drukarka laserowa A4 | Bez oceny – wymóg |  |
| 114. | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca | Bez oceny – wymóg |  |
| 115. | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | Bez oceny – wymóg |  |
| 116. | Karta graficzna obsługująca standard UHD | Bez oceny – wymóg |  |
| 117. | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 64 bit | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33123210-3