Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INKUBATOR DO OPIEKI NAD NOWORODKIEM 2 SZT. – PAKIET VI

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 6000 cm2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD min 6”, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Kopuła inkubatora |  |  |
| 7. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora., przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania, min. 8 sztuk | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety RTG pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora – dwustrumieniowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45 dB | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścian kopuły do mycia i dezynfekcji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 21. | Elektrostatyczny filtr powietrza z łatwym dostępem oraz oceną wzrokową jego zużycia | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Regulacja nawilżania |  |  |
| 23. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 26. | Regulacja temperatury |  |  |
| 27. | Inkubator posiadający układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 23 – 38°C | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Inkubator posiadający układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34–38°C | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Monitorowanie |  |  |
| 30. | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informację o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Tlenoterapia |  |  |
| 33. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany) | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Alarmy |  |  |
| 36. | Alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Bez oceny - wymóg |  |
| 40. | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Bez oceny - wymóg |  |
| 41. | Eksploatacja |  |  |
| 42. | Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 43. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 44. | Wyposażenie |  |  |
| 45. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 3 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 46. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą inkubatora) | Bez oceny - wymóg |  |
| 48. | Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 49. | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 50. | Szafka – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo | Bez oceny - wymóg |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300-6500 g | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33152000-0