Title: Załącznik nr 2

Załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LAMPA DO FOTOTERAPII 3 SZT. -  PAKIET VII 
Producent:  

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

LP.

PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane)

ZASADY OCENY

PARAMETR OFEROWANY
(opisać)

1. | 2. | 3. | 5.
1. | PARAMETRY OGÓLNE | |
2. | Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym | Bez oceny - wymóg |

3.

Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy w    zakresie min. 100-155 cm

Zakres =100-155 cm – 0 pkt.
Zakres szerszy -10 pkt.

4. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | Bez oceny - wymóg |
5. | Pobór mocy max. 40W | Bez oceny - wymóg |
6. | Maksimum promieniowania w zakresie 450 - 480 nm | Bez oceny – wymóg |
7. | Natężenie promieniowania w odległości 30 cm min 40 μW/cm^2nm | Bez oceny - wymóg |
8. | Efektywne pole naświetlania min. 20 x 30 cm | Bez oceny - wymóg |

9.

Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym 
min. 1500 lx

1500lx –0 pkt.
> 1500 lx – 10 pkt.

10. | Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin | Bez oceny - wymóg |
11. | TRYB ODZWYCZAJANIA | Bez oceny - wymóg |
12. | Wymiary lampy  max. 15 x 35 x 10 cm . (szer. x dł. x wys.) | Bez oceny - wymóg |
13. | Waga samej lampy max. 1 kg | Bez oceny - wymóg |

14.

Żywotność diod min. 55 tys. godzin

Żywotność 55 tys. godzin – 0 pkt.
Żywotność > 55 tys. godzin – 10 pkt

15.

Cicha praca urządzenia max. 10 dB  (chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wbudowanych wentylatorów)

10 dB – 0 pkt.
<10dB – 10 pkt

16. | WYPOSAŻENIE | |
17. | Okularki ochronne w 2 rozmiarach (po 3 szt. z każdego rozmiaru) | Bez oceny - wymóg |
               
	KOD CPV: 33158300-5