Keywords: C_Unrestricted

Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Producent:  
Oferowany model/typ:
Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 

Lp. | Opis parametru | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) – min. 73 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
2. | Odległość SID – min. 100 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
3. | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) – min. 79 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
4. | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
5. | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 43 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
6. | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | | Bez punktacji
7. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 130° | Tak, podać | | Bez punktacji
8. | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. ±225° | Tak, podać | | Bez punktacji
9. | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej – min. ±12° | Tak, podać | | Bez punktacji
10. | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak | | Bez punktacji
11. | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak | | Bez punktacji
12. | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruch silnikowy i promieniowanie | Tak, podać | | Bez punktacji
13. | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | | Bez punktacji
14. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | | Bez punktacji
15. | Wielofunkcyjna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | Tak | | Bez punktacji
16. | Ramię C wyważone w każdej pozycji | Tak | | Bez punktacji
17. | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak | | Bez punktacji
18. | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazu i sekwencji obrazów do pamięci | Tak | | Bez punktacji
19. | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 82 cm | Tak, podać | | Bez punktacji
20. | Waga wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) – max. 250 kg | Tak, podać | | Bez punktacji
21. | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 30 kHz | Tak, podać | | Bez punktacji
22. | Moc generatora RTG – min. 2,0 kW do max. 3,0 kW | Tak, podać | | Bez punktacji
23. | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | Tak | | Bez punktacji
24. | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 2 p/s ÷ 15 p/s | Tak, podać | | Bez punktacji
25. | Radiografia cyfrowa | Tak | | Bez punktacji
26. | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii – min. 110 kV | Tak, podać | | Bez punktacji
27. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej – min. 10 mA | Tak, podać | | ≥ 15 mA – 5 pkt < 15 mA – 0 pkt
28. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla całego zakresu pulsacji – min. 25 mA | Tak, podać | | Bez punktacji
29. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 25 mA | Tak, podać | | Bez punktacji
30. | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak | | Bez punktacji
31. | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak | | Bez punktacji
32. | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | Tak | | Bez punktacji
33. | Wielkość ogniska – max. 0,6 | Tak, podać | | Bez punktacji
34. | Filtracja wewnętrzna – min. 3,0 mm Al | Tak, podać | | Dodatkowy filtr min. 0,1 mm Cu – 5 pkt Brak filtra – 0 pkt
35. | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | | Bez punktacji
36. | Kolimator koncentryczny typu Iris | Tak | | Bez punktacji
37. | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak | | Bez punktacji
38. | Pojemność cieplna anody – min. 60 kHU | Tak, podać | | Bez punktacji
39. | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1200 kHU | Tak, podać | | Bez punktacji
40. | Szybkość chłodzenia anody – min. 37 kHU/min | Tak, podać | | Bez punktacji
41. | Średnica wzmacniacza obrazu – min. 9“ | Tak, podać | | Bez punktacji
42. | Liczba pól obrazowych – min. 3 | Tak, podać | | Bez punktacji
43. | Współczynnik DQE – min. 60% | Tak, podać | | Bez punktacji
44. | Rozdzielczość kamery CCD – min. 1024 x 1024 | Tak, podać | | Bez punktacji
45. | Głębia obrazu – min. 14 bit | Tak, podać | | Bez punktacji
46. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | Tak, podać | | ≥ 70 linii/cm – 10 pkt < 70 linii/cm – 0 pkt
47. | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak | | Bez punktacji
48. | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak, podać | | Bez punktacji
49. | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak | | Bez punktacji
50. | Powiększenie cyfrowe obrazu | Tak | | Bez punktacji
51. | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak | | Bez punktacji
52. | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | Tak | | Bez punktacji
53. | Pomiar kątów i odległości | Tak | | Bez punktacji
54. | System wpisywania danych pacjenta | Tak | | Bez punktacji
55. | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | | Bez punktacji
56. | Możliwość tworzenia i edytowania programów anatomicznych | Tak | | Bez punktacji
57. | Liczba monitorów kolorowych – min. 2 | Tak, podać | | Bez punktacji
58. | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 | Tak, podać | | Bez punktacji
59. | Luminancja monitorów – min. 650 cd/m^2 | Tak, podać | | Bez punktacji
60. | Kontrast monitorów – min. 900:1 | Tak, podać | | Bez punktacji
61. | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) – min. 170°/170° | Tak, podać | | Bez punktacji
62. | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | Tak/Nie | | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
63. | Możliwość zmiany wysokości monitorów | Tak/Nie | | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
64. | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak | | Bez punktacji
65. | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | Tak | | Bez punktacji
66. | UPS wbudowany w wózek z monitorami,  zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak/Nie | | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
67. | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM z automatycznym dogrywaniem na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak | | Bez punktacji
68. | Port USB do archiwizacji w formacie min. DICOM, TIFF lub BMP oraz AVI lub MP4 | Tak | | Bez punktacji
69. | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | | Bez punktacji
70. | Celownik laserowy zintegrowany z obudową wzmacniacza obrazu | Tak | | Bez punktacji
71. | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorów podczas badania bez utraty danych. | Tak | | Bez punktacji
72. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów | Tak, podać | | Bez punktacji
73. | Wielofunkcyjny przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. | Tak | | Bez punktacji

KOD CPV: 33111000-1