Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MAMMOGRAF CYFROWY Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. | Opis parametru | Warunek wymagany | Wartość oferowana / wypełnia Wykonawca / | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMMOGRAF CYFROWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Producent/kraj pochodzenia | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany model aparatu | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Mammograf cyfrowy fabrycznie wyposażony w detektor (nie dopuszcza się mammografów ucyfrowionych kasetami CR lub detektorami DR). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mammograf fabrycznie nowy i nie używany, nie rekondycjonowany, niepowystawowy, dedykowany do badań przesiewowych oraz diagnostycznych, rok produkcji 2022 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Spełnienie wymogów obowiązującego prawa, w tym ustawy o wyrobach medycznych, prawa atomowego oraz aktów wykonawczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mammograf wysokiej klasy spełniający jeden z poniższych warunków: min. detektor lub lampa rtg. produkowany przez producenta oferowanego mammografu lub najważniejsze podzespoły: detektor, generator, statyw od tego samego producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany jest najnowszy typ aparatu mammograficznego dostarczanego przez danego producenta | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe min. 230V±10%/50Hz | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy (zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora minimum 5 kW | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia co najmniej 25- 31 kV (zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmian napięcia nie więcej niż co 1 kV (zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego min. 600 mAs | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra (zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych) | TAK |  | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG |
|  | Typ i producent lampy RTG | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody:wolfram lub molibden-rod | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody min. 5000 obr./min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody min.160 kHU | TAK, podać |  | (300kHU - 0pkt. (300kHU - 5pkt |
|  | Podać pojemność cieplna lampy (lub kołpaka lampy zależnie od terminologii producenta) | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa jednokątowa lub dwukątowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa dwuogniskowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych max. 0,15 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 336 metodą szczelinową zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych - max. 0,3 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Filtracja dodatkowa - minimum dwa filtry – podać materiał każdego filtra | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana wartość inherentnej filtracji promieniowania rtg min. eq. 0,3 mm Be | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| IV AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK, podać dostępne tryby |  | Bez punktacji |
|  | Obszar doboru parametrów ekspozycji przez system AEC | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dobór parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie tylko na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC), sterująca co najmniej wartością obciążenia prądowo- czasowego (mAs); zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostępne tryby pracy Automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)- minimum trzy | podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna lub kolimacja ręczna | Tak, Podać |  | Automatyczna –5pkt Ręczna – 0 pkt |
|  | Kolimator promieniowania rtg powinien być wyposażony w diodowy lub halogenowy oświetlacz pola | Tak, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna zwolnienie ucisku po ekspozycji zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat dobiera optymalną siłę kompresji na podstawie podatności piersi na dalszy ucisk (gdy pierś przestaje zmieniać swoją grubość ucisk zatrzymuje się oferując optymalną jakość obrazu przy jak najmniejszym dyskomforcie dla pacjentki); możliwość aplikacji większego ucisku przez technika, jeśli uzna on to za stosowne | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość zwolnienia ucisku w przypadku awarii systemu, np. po zaniku napięcia zasilającego – ręcznie lub automatycznie | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| V STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi (lampa u góry) ułatwiająca badanie pacjentek siedzących na wózkach inwalidzkich (pacjentki, które nie mogą ustać) | ≤ 70 cm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wysokość górnej powierzchni stolika liczona od podłogi ułatwiająca badanie pacjentek wysokich | ≥ 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | ≥ 360° |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie ruchu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) do badań 2D zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu | ≥ 65 cm |  | Bez punktacji |
|  | Na wyświetlaczu na statywie podawana min. grubość piersi po uciśnięciu oraz siła ucisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na wyświetlaczu na statywie podawane nazwisko i imię pacjentki w celu dodatkowej kontroli dla zmniejszenia możliwości pomyłek - przypisania zdjęć do niewłaściwej osoby | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych, dostarczyć stolik ze współczynnikiem powiększenia co najmniej 1,5x (zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych) | TAK, podać współczynnik powiększenia |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeden i ten sam przycisk, którego aktywacja powoduje automatyczne przemieszczenie się aparatu do pozycji odpowiedniej dla następnej projekcji, ustawionej w procedurze badania. W przypadku korekty przez technika kąta ustawienia głowicy dla danej pacjentki w projekcji MLO aparat automatycznie zastosuje skorygowany kąt podczas drugiej projekcji MLO tej pacjentki. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji: -min. 18x23 cm, -min. 23x29 cm - docisk/dociski do zdjęć powiększonych, - celowanych, zdjęć z punktową kompresją - do aplikacji tomosyntezy - do biopsji (biopsja od góry i od boku) - obrazowania dwyenergertycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka kompresyjna formatu min.18 x 23 cm (+/-1 cm) z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Aparat musi być wyposażony w funkcję kontroli siły kompresji do 200 N | TAK |  | Bez punktacji |
| VI DETEKTOR CYFROWY |
|  | Model/Typ i producent detektora | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Detektor cyfrowy (DR) o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23cm oraz min. 23x29 zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku (aSi lub a Se) z matrycą TFT o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazu min. 18x23cm oraz min. 23x29 zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjne) lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora dla maksymalnego formatu | ≥ (2300 x 3000) pikseli |  | Bez punktacji. |
|  | Rozmiar piksela ≤ 100 µm | TAK, podać |  | > 50 µm ≤ 85 µm - 2,5 pkt ≤ 50 µm – 5 pkt > 85 µm – 0 pkt |
|  | Zakres dynamiki akwizycji min. 13 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm - min. 65% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa, zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne sprawdzanie liczby martwych pikseli w detektorze oraz informacja w przypadku przekroczenia dopuszczalnej normy . Musi istnieć możliwość zapoznania się użytkownika z: ilością martwych pikseli w detektorze oraz z uwidocznieniem ich rozkładu (skupienie) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wysuwanie kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi 2D max. 25 s | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max 5mm zgodnie z wymogami jakości obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki, ułatwiająca pozycjonowanie zwłaszcza tęższych pacjentek nie większa niż 85 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podać wartość średniej dawki gruczołowej i fantomu z PMMA o grubości 4,5 cm zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi | Podać |  | Bez punktacji |
|  | System do zdjęć z punktową kompresją, celowanych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VII TOMOSYNTEZA |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres skanu tomosyntezy min. +/- 7,5o Jeżeli mammograf posiada dwa lub więcej trybów (zakresy kątowe) tomosyntezy podać | TAK, podać |  | Najwyższa wartość oferowanego parametru 5 pkt. Pozostałe wartości 0 pkt |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy dla podanego zakresu skanu podanego wyżej. max. 30s. Jeżeli mammograf posiada dwa lub więcej trybów (zakresy kątowe) tomosyntezy podać najkrótszy (wraz z zakresem kątowym którego dotyczy) | TAK, podać |  | ≤ 15 s - 5 pkt > 15 s – 0 pkt |
|  | Ilość projekcji podczas wykonywania skanu tomosyntezy dla oferowanego wyżej zakresu - min.9 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi warstwami w badaniu tomosyntezy- max. 1 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Algorytm rekonstrukcji obrazu z akwizycji w technice 3D | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podczas rekonstrukcji obrazu tomosyntezy wykorzystywany iteracyjny algorytm lub algorytmy iteracyjne | TAK/ NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Uzyskiwanie dla wykonanego badania tomosyntezy obrazu syntetycznego 2D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uzyskiwania dla wykonanego badania tomosyntezy obrazu syntetycznego 3D w postaci bryły którą można obracać w celu lepszej oceny klastrów mikrozwapnień lub ocena klastrów mikrozwapnień w postaci pętli filmowej dającej efekt 3D i z możliwością przeglądania badania płaszczyzna po płaszczyźnie | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D i 2D nie przekraczała dawki określonej przez normę EUREF. Jeżeli mammograf posiada dwa lub więcej tryby (zakresy kątowe) tomosyntezy, wymóg musi być spełniony przynajmniej dla jednego z nich, dedykowanego do badań przesiewowych. | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| VIII BIOPSJA |
|  | Przystawka do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej oraz pod kontrolą tomosyntezy, w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyznaczenie celu podczas biopsji: - na podstawie dwóch stereotaktycznych obrazów - na podstawie tomosyntezy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie podczas biopsji z wykorzystaniem detektora cyfrowego zainstalowanego w mammografie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka biopsyjna nakładana bezpośrednio na stolik, bez potrzeby zdejmowania obudowy detektora i odsłaniania kratki lub detektora | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Waga przystawki do biopsji max. 15kg | Tak, podać |  | ≤ 5,5 kg – 5 pkt > 5,5 kg – 0 pkt |
|  | Pozycjoner igły musi umożliwiać wykonanie biopsji co najmniej w projekcji CC | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp boczny przy wykonywaniu biopsji, wraz z płytką dystansową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytki do biopsji konieczne do wykorzystania jej pełnej funkcjonalności. | TAK, podać jakie |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana przystawka stereotaktyczna musi umożliwiać automatyczną kontrolę pozycjonowania igły | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana przystawka stereotaktyczna umożliwia ręczną kontrolę pozycjonowania igły | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania zdjęć wycinków tkanek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania zdjęć wycinków tkanek bez zwalniania ucisku pacjentki z użyciem automatycznej kolimacji zabezpieczającej pacjentkę przed uzyskaniem niepotrzebnej dawki promieniowania na tym samy detektorze co wykonane zdjęcie mammograficzne, wycinki umieszczane po stronie wieży biopsyjnej (nie od strony pacjentki) | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Fotel – leżanka dedykowany do wykonania biopsji w pozycji siedzącej i leżącej. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Fotel – leżanka : zakres regulacji oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej (oparcie w pozycji odchylenia min. 90 stopni ,oparcie w pozycji leżącej 0 stopni, pozycja Trendelenburga min. -10stopni), regulowana wysokość podgłówka, silnikowa regulacja wysokości fotela. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wartość udźwigu fotela min. 150 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kompletny system do pobierania wycinków biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią oraz umożliwiający prowadzenie igły w pionie i w poziomie (równolegle i prostopadle do detektora, przystosowany do oferowanego w tym postępowaniu cyfrowego mammografu .Zestaw w pełni kompatybilny z oferowaną przystawką do procedur stereotaktycznych tj. zawierający komplet uchwytów, prowadników i innych akcesoriów koniecznych do pełnej współpracy z zaoferowaną przystawką oraz zestaw startowy materiałów jednorazowych do wykonywania biopsji min. 5 kompletów (w celach szkoleniowych) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pełen i łatwy dostęp do zmian w piersi, zarówno z kierunku bocznego, jak i pionowego (pozycjonowanie +/- 90st) | TAK |  | Bez punktacji |
| 102a. | Lokalizacja biopsji widoczna na monitorze na wysięgniku obrotowym | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |
| VIII MAMMOGRAFIA SPEKTRALNA |
|  | Obrazowanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym (w oparciu o nisko i wysokoenergetyczną ekspozycję). Opcja dopuszczona do obrotu i użytkowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wartości napięć przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Użycie dodatkowego filtru np. tytanowego do wykonywania badań ze wzmocnieniem kontrastowym pozwalającym na kolejne ekspozycje bez zalecanych przez producenta przerw pomiędzy ekspozycjami dla wszystkich grubości piersi. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Minimum jednotłokowy wstrzykiwacz automatyczny środka kontrastowego (soli fizjologicznej )(mobilny) | TAK, podać |  | jednotłokowy wstrzykiwacz – 0 pkt dwutłokowy wstrzykiwacz – 5 pkt |
| IX KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |  | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Stacja mocowana do podłogi, (nie dopuszcza się stacji jezdnych). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Co najmniej 1 monitor, komputer (dedykowany przez producenta mammografu) z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjna stacja do wprowadzania danych pacjenta i obróbki obrazu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM min 16 GB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego min.2 TB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba zapamiętanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor medyczny dla technika - LCD min. 20’’, min. 3 Mpix Skalibrowany w standardzie DICOM, (model nie wycofany z produkcji) rok produkcji 2022 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i / lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja poprzez DICOM 3.0, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnościami minimum: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive - DICOM Storage - DICOM Worklist - DICOM Print - DICOM Modality Performed Procedure | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie Storage, Storage Commitment, Print, Worklist). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podać zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (po postprocessingu, obraz „for presentation”) min. 12 bit | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar gęstości - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnym wymiarze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobranie tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja badań na lokalnym archiwum i w systemie PACS– system PACS zamawiającego: Expacs firmy Pixel Technology sp. z o.o. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna dystrybucji obrazów do zdefiniowanych wcześniej miejsc : - PACS - automatyczne przesyłanie badań/danych na stację opisową lekarza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wprowadzenie parametrów ekspozycji i połączenia ich z brazem cyfrowym; | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Na stacji akwizycyjnej obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyba ochronna dla operatora zgodnie z aktualnym RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych -ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM wraz z przeglądarka oraz w trybie „for processing” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konsola musi być wyposażona w zasilacz awaryjny UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający system przed zniszczeniem plików przy zaniku napięcia zasilającego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| X STACJA OPISOWA LEKARSKA MAMMOGRAFICZNA – 1 SZT. |
|  | Stanowisko obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielna stacja wolnostojąca | TAK, podać (nazwa i typ/model; producent; kraj produkcji) |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie nowe, rok produkcji 2022, niedemonstracyjne i nierekondycjonowane. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Stacja opisowa do mammografii spełniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych (wersje obowiązujące) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konfiguracja i integracja mammografu z systemem PACS/RIS/HIS zainstalowanym u Zamawiającego wraz z dostarczeniem wymaganych licencji na integrację - licencja na 2 węzły DICOM do systemu RiS/PACS | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji opisowej zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Komputer stacji lekarskiej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub wyżej nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, zainstalowany, wyszczególniony na fakturze jako pozycja kosztowa, aktywowany w pełni legalny mogący pracować w firmach typu szpital, wraz z nośnikiem lub system równoważny - przez równoważność rozumie się: integracja z AD, możliwość zainstalowania oprogramowania szpitalnego SID (Security Identifier) systemu Windows musi być unikalny dla każdego z dostarczonych komputerów a jego aktualizacje muszą być wykonane/zainstalowane po dniu podpisania umowy z Zamawiającym. System ma umożliwiać wykonanie jego obrazu jego własnym narzędziem systemowy (Konserwacja/Kopia zapasowa). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna: min 16 GB RAM , możliwość rozbudowy do min 64 GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę. | TAK, podać |  | ( 24 GB - 0 pkt ( 24 GB - 5 pkt |
|  | Dysk twardy (HD) min. 2 x 2 TB | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera, klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera, pad lub oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Karta graficzna zintegrowana z procesorem dedykowana do obsługi monitora/monitorów obrazowych i monitora RIS | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana przez producenta monitorów karta medyczna | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana dostawa: - dwóch medycznych monitorów LCD o parametrach min.: przekątna monitora ≥ 21”, prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP liczba odcieni szarości: min. 10-bit, 1024 odcieni (z palety 16,369 odcieni), kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 170° / 170°, jasność min. 500 cd/m², kontrast min. 700:1, kalibracja zgodna z DICOM Part 14 dla każdego trybu pracy., monitory fabrycznie parowane z certyfikatem parowania certyfikat Medical Device Class I, - trzeci kolorowy monitor LCD, dla przeprowadzania opisów, przekątna monitora: min. 21”, rozdzielczość min. 2 MP, tego samego producenta co monitory diagnostyczne z oprogramowaniem | TAK, podać (nazwa i typ/model; producent; kraj produkcji) |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy DICOM KIT 3.0 z funkcjonalnościami co najmniej: DICOM Send/Recive, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Query/Retrieve | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania do opisywania badań mammografii, umożliwiający: prekonfigurowane layouty dla różnych widoków (MLO, CC, ML/LM), umieszczanie na ekranach obrazów CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, funkcje powiększania: powiększanie i przesuwanie, lupa, włączenie pełnej rozdzielczości jednym przyciskiem, wyrównanie obrazów w pionie i poziomie, porównywanie na obu monitorach badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, synchroniczne przewijanie badań poprzednich. inwersja skali szarości możliwość wyłączenia paska narzędzi kompatybilność z programowaniem do komputerowego wspomagania diagnozy (typu CAD) | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Stanowisko opisowe wyposażone w oprogramowanie umożliwiające co najmniej: zmianę okna wyświetlania w pełnym zakresie w odniesieniu do wielkości obrazu i położenia środka obrazu; możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów; zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT); powiększenie ; możliwość wykonania kalibracji liniowej; pomiar co najmniej odległości i gęstości (punktów i ROI); wyświetlenie negatywu; 8) kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min. zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne, powiększenia, przesunięcia obrazu, skali, narzędzie lupy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali: dopasowanie obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali | TAK, |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: automatycznego wyrównania piersi, Wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dla potrzeb badań przesiewowych zastosowane oprogramowanie musi być zgodne z zaleceniami EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services); w tym posiadać możliwość jednoczesnej prezentacji kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE właściwy dla oprogramowania medycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa interfejsu użytkownika oferowanego oprogramowania aplikacyjnego musi odbywać się w języku polskim lub za pomocą systemu czytelnych, intuicyjnych ikon | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca z obrazami z mammografii, tomosyntezy, tomografii, rezonansu magnetycznego, USG. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądanie badań oferowanej mammografii spektralnej na monitorach 5 MP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądanie badań oferowanej tomosyntezy na monitorach 5 MP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy: prekonfigurowane layouty do porównywania badania tomosyntezy bieżącego oraz poprzedniego, wyświetlanie scen typu cine z możliwością regulacji szybkości odtwarzania. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość łączenia warstw przy przeglądaniu w celu lepszego uwidocznienia mikrozwapnień (regulacja grubości/ilości przeglądanych warstw) | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt. |
|  | Funkcje poprawy obrazu z wieloma ustawieniami WL/LUT oraz dostosowanie LUT | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość definiowania protokołów wyświetlania dla poszczególnych użytkowników. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie znaczników CAD i automatyczne oznaczanie warstw tomosyntezy zawierających oznaczone przez CAD zmiany | TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt., Nie - 0 pkt |
|  | Automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza (CAD) dla zwykłych zdjęć – opisać | TAK/NIE, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny system detekcji zmian wspomagający pracę lekarza (CAD) dla badań tomosyntezy | TAK/NIE |  | Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Automatyczne/manualne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja synchronizacji badań do porównania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Export plików DICOM na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kalibracja monitorów do standardu DICOM 3.14 zgodnie aktualnymi przepisami po negatywnych wynikach testów specjalistycznych w okresie gwarancji. | Tak/Nie |  | Tak –5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Gwarancja: komputer i monitory diagnostyczne – minimum 48 miesięcy | Tak, Podać |  | Najmniejsza wartość – 0 pkt Największa wartość – 5 pkt Reszta proporcjonalnie |
|  | Dostarczone urządzenie oraz oprogramowanie musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, jak również posiadać deklarację zgodności CE. | Tak |  | Bez punktacji |
| X INNE |
|  | Kamera cyfrowa do wydruków obrazów mammograficznych: technologia sucha, rozdzielczość minimum 508 DPI, Dmax minimum 3,6, formaty dostępnych błon co najmniej 18x24 i 24x30 cm; głębia skali szarości co najmniej 12 bitów (4096 poziomów skali szarości). – wymaganie zgodne z RMZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. poz 2209 z 10.12.2020) oraz zapewnienie jej integracji z siecią szpitalną | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparatura i sprzęt do kontroli mammografu oraz jego dodatkowego wyposażenia, w zakresie przewidzianym dla testów podstawowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi oraz z wymogami producenta aparatu. Zestaw musi zawierać między innymi: obrazy testowe TG18 – QC, SMPTE, jednorodny fantom o grubości 4,5 cm z PMMA (lub złożony z płyt PMMA ) wymiarach pozwalających na pokrycie całego detektora, jednorodny fantom o grubości 2,0 cm z PMMA (lub złożony z płyt PMMA ) o wymiarach pozwalających na pokrycie całego detektora, miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań ± 10%, powtarzalność ± 5%), pomiar w czasie rzeczywistym, ze świadectwem wzorcowania ważnym nie krócej niż 1 rok, fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku około 1 cm do oceny zniekształceń geometrycznych wzoru siatki na obrazie, fantom do oceny jakości obrazu zawierający elementy imitujące: włókna (min 6 szt., w tym o średnicy 0,75 mm), mikrozwapnienia (min 5 grup, w tym o średnicach 0,32 mm), masy lite (min 5 szt. w tym o grubości 0,75 mm), opakowanie do przechowywania zestawu (duża walizka z dedykowaną pianką), fantomy i niezbędna aparatura do wykonywania testów mammografu oraz dostarczonego wraz z nim wyposażenia - wymagane przez producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Miernik umożliwiający pomiar dawki , mocy dawki, czasu ekspozycji w zakresie wiązek promieniowania generowanych napięciami z zakresu diagnostyki, pracujący w zakresach pomiarowych uwzględniających parametry oferowanego mammografu. Niepewność pomiaru powyższych parametrów 5 %. Dotyczy miernika: Instrukcje w języku polskim – na etapie dostarczenia miernika. Dokumentacja wszystkich parametrów technicznych. Świadectwa wzorcowania – na etapie dostarczenia miernika. Ważność świadectwa wzorcowania powyżej 12 miesięcy. Karta gwarancyjna – na etapie dostarczenia miernika. Pełna gwarancja autoryzowanego serwisu wskazanego przez producenta, bez włączeń na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres co najmniej 24 miesięcy. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Laptop (min. 15 cali – maks. 16 cali) z oprogramowaniem systemowym 64-bitowym wraz z dożywotnią licencją pakietu Office (Excel, Word, PowerPoint), oraz drukarka; przeznaczony do analizy testów podstawowych wymaganych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi z możliwością tworzenia raportów i ich wydruków Gwarancja 36 miesięcy. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych/odbiorczych i specjalistycznych oferowanego mammografu, monitorów, kamery cyfrowej służącej do wydruku obrazów mammograficznych oraz dostarczonego wraz z mammografem wyposażenia, bezpośrednio po jego instalacji ( niezbędne do odbioru aparatów przez WSSE) oraz w trakcie gwarancji (ostatnie testy specjalistyczne bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji) – zakres i częstotliwość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi oraz z obowiązującymi wymogami prawa dla tego typu urządzeń i ich zastosowań (z uwzględnieniem jego ewentualnych aktualizacji w trakcie trwania okresu gwarancji). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet testów, pomiarów i dokumentów, w tym niezbędnych do odbioru aparatów przez WSSE i inne uprawnione instytucje (w tym wszystkie czynności niezbędne do odbiorów formalnych) w tym rozkładu mocy dawki wokół aparatu i pomiary w otoczeniu miejsca użytkowania, testy odbiorcze i specjalistyczne w tym informacje konieczne do uzupełnienia danych zgodnych z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2021 r. w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem tj, co najmniej fartuchy miednicowe o ekwiwalencie 0,5mmPb, mocowane na pałąk rozmiar M – 1szt, rozmiar XL – 1szt oraz mocowane na pas rozmiar M – 1szt, rozmiar XL–1 szt. Zestaw dla personelu wykonującego badanie tj. jednostronne fartuchy o ekwiwalencie 0,25mmPb rozmiar M – 2 szt. Rozmiar XL –1 szt, ochrona tarczycy o równoważniku 0,5 mm Pb, zapięcie na rzep - 2 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie bez dodatkowego wynagrodzenia: z obsługi aparatu wraz z wyposażeniem w zakresie wykonywania mammografii standardowej, zdjęć celowanych, tomosyntezy, biopsji i mammografii spektralnej (w siedzibie Zamawiającego; min. 6 godz./dzień) – dla techników elektroradiologii - 6 dni (w tym 3 dni ustalone z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji) - dla lekarzy - min. 6 dni (w tym 4 dni ustalone z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji) - dla pielęgniarek (dot. biopsji i mammografii spektralnej) - 2 dni (w tym 1 dzień ustalony z Zamawiającym w okresie trwania gwarancji). z wykonywania testów podstawowych w mammografii cyfrowej w zakresie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi metodologia zgodna z „Szkolenia dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej” realizowanego przez Centralny Ośrodek Koordynujący Badania przesiewowe – skryning mammograficzny oraz dostarczenie niezbędnych protokółów/formularzy w postaci cyfrowej niezbędnych do analizy badanych parametrów -– dla techników elektroradiologii - 3 dni (min. 6 godz./dzień) z obsługi stacji opisowej (mammografia standardowa, tomosynteza, mammografia spektralna) (w siedzibie Zamawiającego; min. 6 godz./dzień) – dla lekarzy 2 dni. z zakresu integracji dostarczonego sprzętu z siecią szpitalną - dla pracowników Sekcji Informatyki ¦(min. 2 osoby) - 2 dni min. 6 godz./dzień. Dokument stwierdzający przebyte szkolenia - certyfikaty dla uczestników szkolenia lub protokół szkolenia. |  |  |  |
|  | Konfiguracja elementów leczenia po stronie systemu HIS i RIS niezbędnych do prawidłowej współpracy z instalowanym mammografem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja mammografu z wyposażeniem i stacji opisowej z systemem PACS/RIS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - Integracja oferowanego urządzania wraz z wyposażeniem z systemem szpitalnym HIS oraz PACS/RIS z uwzględnieniem kosztów wymaganych prac i zakupu wymaganych licencji. - konfiguracja terminarzy w systemach HIS i RIS - Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej konfiguracji i instalacji urządzenia Dokumentacja powykonawcza (wersja drukowana/papierowa oraz elektroniczna) powinna zawierać: - wykaz urządzeń (serwery, stacje robocze, aparaty) oraz schematy ich połączeń fizycznych (medium, protokół, oznaczenia gniazd/urządzeń) - wykaz serwisów/usług, aplikacji, sterowników oraz schematy ich połączeń logicznych (adresacja, nazewnictwo, protokoły, przepływ danych). -wykaz ustawień i parametrów konfiguracyjnych urządzeń i oprogramowania - wykaz kont, loginów, uprawnień, haseł - opis procedury diagnostyki backupu/archiwizacji, zgłoszeń serwisowych - instrukcje dla użytkownika i administratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowane urządzenia komputerowe i stacje połączyć z siecią komputerową szpitala | TAK, podać |  |  |
| XI WARUNKI GWARANCJI |
|  | Gwarancja serwisowa na okres co najmniej 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i w wykonawstwie oraz wymianę elementów zużywalnych (np. lampa RTG, detektor). | Tak, Podać |  | Najmniejsza wartość – 0 pkt. Największa wartość - 10 pkt. Reszta proporcjonalnie |
|  | Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK, podać |  | Bez punktacji |

KOD CPV: 33111650-2