Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAW LAPAROSKOPOWY FULL HD

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.....................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDYCZNY MONITOR OPERACYJNY FULL HD – 1 szt. |
| 1. | Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Przekątna ekranu min. 26” | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Kontrast min. 1400:1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wejścia cyfrowe wideo: 1 x 3G – SDI, 1 x DVI -D | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Wejścia analogowe: 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Composite Video | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wyjścia cyfrowe wideo: 1 x 3G – SDI, 1 x DVI –D | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Mocowanie VESA 100 | Bez oceny – wymóg |  |
| STEROWNIK KAMERY FULL HD – 1 zestaw |
| 1. | Sterownik kamery pracujący w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo: 2 x DVI-D i 1 x 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080p | Bez oceny – wymóg |  |
| 3 | Wyjścia DVI-D wyposażone w gniazda umożliwiające przykręcenie 2 śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym | Bez oceny – wymóg |  |
| 4 | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia: zewnętrznej klawiatury, pamięci PenDrive, dedykowanej drukarki | Brak oceny – wymóg |  |
| 5. | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery, umożliwiające szybki dostęp | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności min. 32GB | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zapis zdjęć w formacie JPEG | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Zapis filmów wideo w formacie MPEG4 | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanej pompy ssąco – płuczącej w celu wyświetlania parametrów pracy pompy na ekranie monitora operacyjnego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 10. | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora CO₂ w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO₂ insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno – tekstowych ikon | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery jak również poprzez zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery, Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, między innymi: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID. Możliwość zapamiętania w pamięci wewnętrznej sterownika kamery danych min. 50 pacjentów | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła, umożliwiający wykorzystanie z różnymi źródłami światła | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18. | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 20. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Funkcja regulacji jasności dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Funkcja zoom’u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom’u | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Funkcja regulacji ciśnienia i przepływu CO₂ w oferowanym insuflatorze bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery, funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej oraz innych pośredniczących urządzeń | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24. | Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o możliwość obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 27. | W zestawie: - klawiatura silikonowa USB z touchpad do obsługi funkcji sterownika kamery poza sterylną strefą i wprowadzania danych pacjenta, stopień ochrony – IP68 lub wyższy – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| GŁOWICA KAMERY FULL HD – 1 szt. |
| 1 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery, praca głowicy w standardzie FULL HD 1080p | Bez oceny – wymóg |  |
| 2 | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe CMOS lub CCD | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Zintegrowany na stałe obiektyw zapewniający zoom optyczny min. 2 x typu Parfocal | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | = 1,2 lux – 0 pkt. < 1,2 lux – 10 pkt |  |
| 5. | Zintegrowane min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem, uruchamianych poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Masa głowicy kamery nie większa niż 275g | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1, EtO | Bez oceny – wymóg |  |
| POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA – 1 zestaw |
| 1. | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową/perystaltyczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min, z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości | = 1200ml/min – 0 pkt. > 1200 ml/min – 5 pkt |  |
| 5. | Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Maksymalne podciśnienie odsysania min (-0,8) bar | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej prędkości płukania | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego podciśnienia odsysania | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora dotykowego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10. | Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta/cartridge | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | W zestawie jednorazowy kompletny dren płuczący, z dwoma igłami do wkłucia do worka, sterylny – 10 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 12 | W zestawie dren ssący, sterylizowalny – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| INSUFLATOR CO2 – 1 zestaw |
| 1. | Regulacja ciśnienia CO₂ po stronie pacjenta w zakresie 0-30 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Regulacja prędkości przepływu CO₂ po stronie pacjenta w zakresie min. 0-20 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Możliwość zasilania insuflatora ze źródła wysoko i niskociśnieniowego CO₂ | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wyświetlanie aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Wyświetlanie ustawionego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wskaźnik zużycia CO₂ | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wskaźnik ilości CO₂ w butli | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Regulacja ustawień poprzez przyciski membranowe na panelu przednim insuflatora lub ekran dotykowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO₂ insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 10 | Zintegrowany z urządzeniem uchwyt na awaryjną butlę CO₂ | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 11. | Funkcja regulacji ciśnienia i przepływu CO₂ bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery, funkcja realizowana bez zaangażowania elementów systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny – 2 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO₂, dł. min. 100 cm – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| WÓZEK APARATUROWY – 1 zestaw |
| 1. | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na min. 2 kołach | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Podstawka pod butlę CO₂ | Bez oceny – wymóg |  |

INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE

| 1. | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30˚. Śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, posiadająca oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne (szer x gł. x wys) 446 x 90 x 45mm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Światłowód z nieprzeźroczystą wzmacnianą osłoną, śr. 4,8 mm dł. 250 cm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Igła Veressa śr. 2,1 mm, dł. 15 cm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 6mm, dł. robocza 10-11 cm, złożony z gładkiej, ściętej kaniuli z przyłączem LAUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego-5 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, niewymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10-11 mm, dł. robocza 8 -11 cm – komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dookoła kaniuli z możliwością demontażu) – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Trokar laparoskopowy, śr. kaniuli 11mm dł. robocza 10-11 cm, złożony z gładkiej ściętej kaniuli z przyłączem LAUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego- 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Nasadka redukcyjna, 11/5 mm, mocowana do zaworu trokara – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Kaniula redukcyjna do instrumentów o śr. 5mm.kompatybilna z kaniulą trokara o śr. 11 mm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 11 | Wkład zamienny nożyczek wraz z tubusem, ostrza zakrzywione, ząbkowane oba ruchome, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36cm, jednorazowe – 10 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego - wkład roboczy: bransze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia - 2 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Rurka ssąco – płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5mm, dł. 36 cm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Kleszcze laparoskopowe, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu „pazury” z ząbkami 2x3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Retraktor wątrobowy, wachlarzowy, śr. 5mm, dł. 36 cm, rozbieralny - 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5mm dł.36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno – chwytające typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 1 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Elektroda koagulacyjno – preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5mm, dł. 36 cm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Przewód HF do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Przewód HF do instrumentów monopolarnych, dł. 300 cm – 3 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, ząbkowane, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno – chwytające, atraumatyczne, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 2 szt | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne śr. 5mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu MANHES, biopsyjne, jedna ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Imadło laparoskopowe, śr. 5 mm, dł. 33 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, śr. 5mm, dł.36 cm, obrotowe 360° rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką z możliwością odblokowania na stałe, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze typu VANCAILLIE , obie ruchome - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia, 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Klipsownica wielorazowa do klipsów średnio – dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania, wkład, uchwyt metalowy: śr. 10mm, dł. 35-36 cm - 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio – duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 1 op. | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Igła iniekcyjna z przyłączem LAUER-Lock, śr. igły w końcu dystalnym 1,6 mm, śr. tulei 5mm, dł. 36 cm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matą typu „jeż”, wymiary zewnętrzne (szer.x gł. x wys) – 585 x 255 x 145 mm – 2 szt. | Bez oceny – wymóg |  |
| ZESTAW DO ELEKTROCHIRURGII MONO I BIPOLARNEJ – 1 szt. |
| 1. | Możliwość zapamiętania min. 99 programów i 99 podprogramów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Gniazdo monopolarne z możliwością podłączania narzędzi w min 2 standardach tj. 3-PIN International i dodatkowym innym w standardzie producenta – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Gniazdo bipolarne z możliwością przyłączania kabli w standardzie 22 mm, 28 mm i dodatkowo innym ( standardzie producenta) – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Gniazdo elektrody biernej – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Dopuszcza się, aby urządzenie posiadało jeszcze dodatkowe gniazda oprócz wymienionych w pkt. 2,3,4 | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych na gniazda o innych standardach przyłączeniowych | TAK -5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 7. | Kolorowy wyświetlacz graficzny do komunikacji z użytkownikiem o przekątnej min. 6” | 6” – 0 pkt. Największa zaoferowana przekątna – 5 pkt. Pozostałe przekątne proporcjonalnie |  |
| 8. | Wyświetlanie mocy chwilowej i średniej na wyświetlaczu | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów połączone z optymalizacją parametrów pracy | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Moc cięcia monopolarnego min. 300W | Moc 300W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc - 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 11. | Możliwość regulacji stopnia hemostazy przy cięciu – min. 8 poziomów w każdym programie cięcia | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Min. 4 rodzaje cięcia monopolarnego w tym program cięcia precyzyjnego | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Tryby koagulacji monopolarnej min. 5 w tym program do koagulacji precyzyjnej | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Możliwość regulacji głębokości koagulacji – min. po 2 różne efekty dla każdego trybu koagulacji | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Moc maksymalna koagulacji monopolarnej min. 200W. W tym min. 2 rodzaje koagulacji mononopolarnej muszą posiadać moc nie mniejszą niż 200 W | Moc 200W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc - 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 16. | Min. 3 programy do koagulacji bipolarnej w tym program do koagulacji precyzyjnej z regulowanym efektem w skali min. 8 punktowej | 3 programy – 0 pkt. Największa zaoferowana ilość - 5 pkt. Pozostałe ilości proporcjonalnie |  |
| 17. | Maksymalna moc cięcia bipolarnego min. 200W | Moc 200W – 0 pkt. Największa zaoferowana moc – 5 pkt. Pozostałe moce proporcjonalnie |  |
| 18. | Funkcja zamykania dużych naczyń do 7 mm. Proces zamykania dużych naczyń powinien odbywać się w cyklu automatycznym, po aktywacji aparat sam dozuje prąd i wszystkie jego parametry, a po skończonym cyklu wysyła informacje akustyczne i komunikat tekstowy na ekranie oraz wyłącza prąd. Nie jest dopuszczalna ręczna regulacja prądu w tym programie. | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Regulacja ograniczenia mocy z krokiem 1W w całym zakresie pracy diatermii we wszystkich programach, które dopuszczają ręczną regulację mocy | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Możliwość uruchamiania funkcji mono i bipolarnej przy użyciu jednego włącznika nożnego | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Możliwość zdalnego diagnozowania oraz sterowania aparatu za pomocą zewnętrznego gniazda umieszczonego na tylnej ścianie obudowy aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wykrytych błędów | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Możliwość współpracy z przystawką argonową obsługiwaną z ekranu diatermii | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Możliwość współpracy z przystawką do preparowania strumieniem wody | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Możliwość współpracy z odsysaczem dymów operacyjnych sterowanym z ekranu diatermii automatycznie włączającym się i wyłączającym w trakcie prowadzenia cięcia i koagulacji. Siła odciągania gazów regulowana w zależności od zaistniałych warunków zabiegu. | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Możliwość współpracy z modułem lokalizacji nerwów obwodowych. Moduł sterowany z panelu diatermii. Obsługa neurotestu za pomocą uchwytu monopolarnego | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Możliwość zmiany programu przez chirurga w czasie zabiegu z klasycznego uchwytu monopolarnego posiadającego 2 przyciski za pomocą kombinacji tych przycisków oraz z wyłącznika nożnego za pomocą przycisku do przełączania programów | Bez oceny - wymóg |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1. | Elektroda neutralna z pierścieniem ekwipotencjalnym – 50 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Kabel do elektrod neutralnych – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Instrument do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia mechanicznego. Długość 35 cm, śr. 5mm, z aktywacją w rękojeści. W komplecie z kablem dł. min. 3m – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Wyłącznik nożny podwójny z funkcją przełączania programów – 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33168100-6

KOD CPV: 33168000-5

________________________

Podpis Wykonawcy