Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II

PÓŁAUTOMATYCZNY CZYTNIK DO MOCZU

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż z 2017 r. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Metoda pomiaru – fotometria reflektancyjna z CCD i LED | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Duży kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 7 cali | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Możliwość odczytu pasków 4-13 parametrowych (nie wliczając barwy ani klarowności) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Automatyczny odczyt barwy moczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Minimum 12 opcji dla barw moczu rozpoznawanych automatycznie przez czytnik, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Minimum 6 opcji dla klarowności moczu, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego w zależności od wartości pH | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Pamięć min. 3000 wyników pacjentów, min. 1000 kontroli i min 30 kalibracji | Brak oceny – wymóg |  |
| 11. | Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/progu danego testu | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Zamknięty pojemnik na zużyte paski z sygnalizacją jego przepełnienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Czytnik wyposażony w porty USB oraz czytnik kodów | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Kompatybilne z czytnikiem paski 10-cio parametrowe z polem kompensacyjnym | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Mocz kontrolny ciekły na bazie moczu ludzkiego (nie syntetyczny) konfekcjonowany w buteleczkach z zakraplaczem, tego samego producenta, co czytnik i paski, stabilny minimum 2 tygodnie | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Kontrola wykonywana codziennie na dwóch poziomach naprzemiennie | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Międzynarodowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna min 4 razy w roku, innego producenta niż mocz kontrolny i czytnik | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wykonawca w ramach zamówienia na swój koszt dokona podłączenia i konfiguracji analizatora do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (dwukierunkowa transmisja danych) LIS szpitala: System InfoMedica Asseco Poland |  |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Wydajność aparatu min. 600 ozn/godz | 600 ozn/godz – 0 pkt. Powyżej 600 ozn/godz – 10 pkt. |  |
| 2. | Możliwość stosowania w aparacie pasków 11 parametrowych z kwasem askorbinowym | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 3. | Brak gumek/pasków w podajniku | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |

KOD CPV: 38434000-6

Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych.

Zapotrzebowanie odczynnikowe, na dwuletnią ilość oznaczeń – 40 000 analiz moczu.