Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT DO DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ NACZYŃ DOMÓZGOWYCH DLA ODDZIAŁU UDAROWEGO - 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Punktacja | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż 2018 roku (dotyczy aparatu, nie wersji software). Wyklucza się aparaty powystawowe Rok produkcji: 2019 |  | TAK |  |
|  | OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga max. 90 kg |  | TAK |  |
|  | Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 50o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu. |  | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 25 cm | <26– 0 pkt; ≥26 – 5 pkt | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli. |  | TAK |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 10” z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro |  | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna |  | TAK |  |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 5 gniazd |  | TAK |  |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21” cali, na ruchomym ramieniu z możliwością regulacji położenia . |  | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 80% powierzchni ekranu monitora , bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. | . | TAK |  |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego min. 40x |  | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 |  | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 24 MHz |  | TAK |  |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - ciągła automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 1-24 MHz - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode -możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) |  | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 3500 Hz | ≤3700– 0 pkt; >3700– 5 pkt | TAK |  |
| 20. | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków. | NIE– 0 pkt; TAK– 10 pkt | TAK/NIE |  |
| 21. | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym |  | TAK |  |
| 22. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 MHz - funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min.+/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 89 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) |  | TAK |  |
| 23. | Opcja automatycznego ustawiania bramki dopplerowskiej w naczyniu. |  | TAK |  |
| 24. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni - ilość map kolorów – co najmniej 16 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego |  | TAK |  |
| 25. | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) - min. 400 Hz | =400– 0 pkt; >400– 5 pkt | TAK |  |
| 26. | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych |  | TAK |  |
| 27. | Oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. |  | TAK |  |
| 28. | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) |  | TAK |  |
| 29. | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD |  | TAK |  |
| 30. | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej |  | TAK |  |
| 31. | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne. Minimalna długość skanu 60 cm |  | TAK |  |
| 32. | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu |  | TAK |  |
| 33. | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 lini tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |
| 34. | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. |  | TAK |  |
| 35. | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: Naczyniowe Transkranialne Mięśniowo – szkieletowe Neonatalne Pediatryczne Małe narządy Urologiczne Jama brzuszna Kardiologiczne |  | TAK |  |
| 36. | Aplikacja dedykowana do badań piersi i tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS/TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi i tarczycy. |  | TAK |  |
| 37. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) - Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |
| 38. | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia min. 3 lini prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). |  | TAK |  |
| 39. | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową. |  | TAK |  |
| 40. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji |  | TAK |  |
| 41. | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - co najmniej 400 presetów - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 500 sekund |  | TAK |  |
| 42. | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja |  | TAK |  |
| 43. | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. |  | TAK |  |
| 44. | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML |  | TAK |  |
| 45. | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive |  | TAK |  |
| 46. | Jednoczesny zapisu obrazu na wewnętrznym dysku twardym i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem. |  | TAK |  |
| 47. | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | HDD– 0 pkt; SSD–5 pkt | TAK |  |
| 48. | Min. 6 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej |  | TAK |  |
| 49. | Wbudowane wyjście Display Port do podłączenia dodatkowego monitora | NIE– 0 pkt; TAK– 5 pkt | TAK/NIE |  |
| 50. | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora |  | TAK |  |
| 51. | Min. 3 fizyczne przyciski programowalne umieszczone na konsoli. |  | TAK |  |
| 52. | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała wbudowana w aparat |  | TAK |  |
| 53. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.) |  | TAK |  |
| 54. | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG |  | TAK |  |
| 55. | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. |  | TAK |  |
| 56. | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalająca na pracę aparatu bez zasilania sieciowego min 40 min. oraz pozwalająca na przejście w tryb Standby. |  | TAK |  |
| 57. | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 20 sekund |  | TAK |  |
| 58. | Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max 40 dB w odległości max 160 cm do aparatu | =40– 0 pkt; <40– 5 pkt | TAK |  |
| 59. | GŁOWICE |  |  |  |
| 60. | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 47mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-15 MHz Tryb 2D – min. 7 wybieranych częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 7 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 7 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 61. | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100° Głowica wykonana w technologii Single Cristal Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Tryb 2D – min. 6 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 6 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 6 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm |  | TAK |  |
| 62. | Głowica typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 częstotliwości pracy Tryb Dopplera kolorowego – min. 4 częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 63. | WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
| 64. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 40mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-10 MHz Tryb 2D – min. 4 wybieranych częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-24 MHz Praca w trybie 2D – min 6 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 6 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 28 mm Praca w trybie 2D – min 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 6 wybieranych częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min min. 100° Praca w trybie 2D – min 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 |  | TAK |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phased array” do badań kardiologicznych pediatrycznych Liczba elementów min. 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz Tryb 2D – min. 5 częstotliwości pracy |  | TAK |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dorosłych |  | TAK |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) , za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV, i EF - wyświetlenie parametrów Strain Rate" |  | TAK |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. |  | TAK |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne na głowicy convex. |  |  |  |
| 73. | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. |  | TAK |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o moduł wykonujący krok po kroku założoną procedurę badania, zbudowany z sesji mogących zawierać kilka kroków (praca z Dopplerami, pomiarami, opisani etc). Protokoły badania uporządkowane według aplikacji. |  | TAK |  |
| 75. | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. Moduł wyposażony we wskaźnik prawidłowej siły wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości, powierzchni, objętości oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 3 miejsc w stosunku to miejsca referencyjnego. |  | TAK |  |
| 76. | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex oraz liniowej. Możliwość uzyskania w raporcie min. 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s. |  | TAK |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do fuzji obrazów do zastosowań transkranialnych, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć danego pacjenta z badań USG, MR/TK. Oprogramowanie dostępne na głowicy „phased array” z funkcją automatycznej kompensacji ruchów pacjenta ( czujnik do śledzenie ruchów pacjenta w procedurze trans-cranic) oraz głowicą rejestracji zewnętrznych markerów |  | TAK |  |
| 78. | PODŁĄCZENIE DO SZPITALNEGO SYSTEMU |  |  |  |
| 79. | Współpraca z Work List Szpitala i systemem radiologicznym, konfiguracja oraz podłączenie do systemu radiologicznego Expacs firmy Pixel Technology |  | TAK |  |

KOD CPV: 33112200-0