Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zintegrowany system biochemiczno – immunologiczny wraz ze stacją wody.

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji:..................................................................................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma fabrycznie nowa lub używana, nie starsza niż z 2017 r. po udokumentowanym przeglądzie technicznym | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Platforma zintegrowana zarządzana z jednego stanowiska operatorskiego, umożliwiająca aspiracje materiału do badań biochemiczno i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Pojemność systemu: min. 170 probówek badanych | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Tryby pracy: Rutynowy Cito Swobodny dostęp dla próbek (tzw. random Access) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Ciągły dostęp do próbek badanych w czasie wykonywania analiz | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Stacja uzdatniania wody umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w oparciu o kryteria, jakie winien spełniać zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, zainstalowana na koszt Wydzierżawiającego | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Barkodowe identyfikowanie: Próbek Odczynników | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, ważności) | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Chłodzone miejsca odczynnikowe (zapewniające temp. poniżej 15 ºC) w obydwu częściach zintegrowanego systemu: części biochemicznej i immunochemicznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość automatycznych powtórek oznaczeń | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki (Auto-Dilution) | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowany program kontroli jakości: możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli jakości możliwość zastosowania reguł Westgarda zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym zobrazowanie kontroli skumulowanej | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę analizatorów przez min. 20 min | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Awaria analizatora, włączonego do zintegrowanego systemu, nie spowoduje zatrzymania pracy całego systemu | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Parametr HbA1C – w pełni automatyczne oznaczenie – bez manualnej obróbki wstępnej krwi pełnej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| Analizator Biochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno- immunochemicznego |
| 19. | Wydajność min. 400 testów fotometrycznych na godz. i 600 testów ISE (potencjometrycznych) | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | CRP liniowość min. do 30 mg/dl, hCRP liniowość min. od 0,02 do 45 mg/dl. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Aparat pracujący w oparciu o metodę „mokrej chemii” | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Typy pomiaru: Fotometryczny-monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny, turbidymetria | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Kuwety pomiarowe z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Odczynniki: w 90 % płynne gotowe do użycia niewymagające rekonstytucji | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość kontroli pomiarów dla 3 różnych poziomów surowic kontrolnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Minimum 50 miejsc na odczynniki przeznaczone do wykonywania oznaczeń biochemicznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Analizator z wbudowanym, zintegrowanym, bezobsługowym modułem ISE (technologia sensorowa) pozwalającym na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chloru metodą pośrednią. Kalibracja jonów nie częściej niż raz na 24 h. | Bez oceny – wymóg |  |
| Analizator Immunochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno immunochemicznego |
| 28. | Wydajność aparatu: do 100 testów immunochemicznych na godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Metoda pomiarowa - chemiluminescencja | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Kuwety pomiarowe: z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Szybkość uzyskania wyniku troponiny max 20 min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Odczynniki gotowe do użycia | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Minimum 24 miejsca na odczynniki | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Stabilność kalibracji oznaczeń minimum 30 dni | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Możliwość kontroli pomiarów, dla co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Dodatkowo niezbędne jest spełnienie warunków standaryzacji dla TSH 3rd Gen | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Odczynniki do analizatorów immunochemicznych po otwarciu stabilne do daty ważności zestawu odczynnikowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Sposób mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej istotności klinicznej - poniżej 0.1 ppm | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Parametry; Karbamazepina i kwas walproinowy oznaczane metodą chemiluminescencji | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane zintegrowanych systemów immuno - biochemicznych | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Odczynniki gotowe do natychmiastowego wstawienia do analizatora (do pracy) bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 2. | Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla: -ALAT - liniowość min 4700 U/L -ASPAT- liniowość min 5300 U/L - ALP- liniowość min 4500 U/L - CK- liniowość min 4200 U/L - AMY- liniowość min 6500 U/L - GGTP- liniowość min 1500 U/L | Muszą być spełnione łącznie Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 3. | Aspiracja próbek do badań biochemicznych przed aspiracją próbek do badań immunochemicznych. | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |

KOD CPV: 38434000-6

Dodatkowe wymagania:

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy dostarczy wirówkę MPW-351e ( wirnik horyzontalny 4x200ml, pojemniki okrągłe o średnicy 57/100mm).

Przewidywana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | ALAT | 16 638 |
| 2. | Albuminy | 1 827 |
| 3. | Amylaza | 3 074 |
| 4. | ASO | 323 |
| 5. | ASPAT | 12 810 |
| 6. | Alkohol Etylowy | 1 594 |
| 7. | Bilirubina bezpośrednia | 710 |
| 8. | Bilirubina całkowita | 7 264 |
| 9. | Białko całkowite | 1 758 |
| 10. | Cholesterol całkowity | 5 980 |
| 11. | Cholesterol HDL | 3 267 |
| 12. | Cholesterol LDL | 4 650 |
| 13. | CK | 1 053 |
| 14. | CKMB | 1 002 |
| 15. | CRP | 19 298 |
| 16. | Esteraza cholinowa | 30 |
| 17. | Fosfataza alkaliczna | 1 471 |
| 18. | Fosfataza kwaśna całkowita | 20 |
| 19. | Fosfataza kwaśna sterczowa | 20 |
| 20. | Białko w moczu i PMR | 2 500 |
| 21. | Kwasy żółciowe | 17 |
| 22. | Fosfor | 1 917 |
| 23. | GGTP | 1 931 |
| 24 | Glukoza | 21 252 |
| 25 | Immunoglobulina A | 59 |
| 26 | Immunoglobulina G | 47 |
| 27 | Immunoglobulina M | 57 |
| 28 | Karbamazepina | 39 |
| 29 | Kreatynina | 30 921 |
| 30 | Kwas moczowy | 3 093 |
| 31 | Kwas walproinowy | 158 |
| 32 | Magnez | 2 650 |
| 33 | Mocznik | 8 226 |
| 34 | NAK | 39 113 |
| 35 | RF | 999 |
| 36 | Triglicerydy | 5 169 |
| 37 | Wapń całkowity | 3 390 |
| 38 | UIBC | 505 |
| 39 | Żelazo całkowite | 964 |
| 40 | Hemoglobina glikowana | 917 |

Badania immunologiczne

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antygen HBS | 2 115 |
| 2. | Antygen swoisty dla stercza psa | 1 756 |
| 3. | FT4 | 4 700 |
| 4. | bHCG | 203 |
| 5. | HIV | 398 |
| 6. | Immunoglobulina IGE | 525 |
| 7. | Brahms PCT | 2 756 |
| 8. | Anti-HCV | 533 |
| 9. | Anti-TG | 267 |
| 10. | Anti-ATPO | 723 |
| 11. | Troponina | 8 336 |
| 12. | TSH | 9 800 |

Oferowane ilości oznaczeń powinny zawierać testy na kontrolę i kalibrację.