Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III Kardiomonitor kompaktowy – 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu wynosi 600,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (aparat fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej - chłodzony konwekcyjnie - z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Wyświetlacz z ekranem min. 12 cali oraz moduły pomiarowe w jednej, wspólnej obudowie. Obudowa wyposażona w uchwyt do przenoszenia | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Jednoczesna prezentacja min. 10 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów z min. 200 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 200 h | TAK |  | Trendy z 200 h z wymaganą rozdzielczością – 0 pkt Trendy z > 200 h z wymaganą rozdzielczością – 10 pkt |
| 6 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 7 różnych fal dynamicznych (min. 3 odprowadzenia EKG – I, II, III, 1 fala oddechu metodą impedancyjną, 1 fala pletyzmograficzna, 1 fala inwazyjnego ciśnienia i fala kapnograficzna) | TAK |  | 300 zdarzeń – 0 pkt > 300 zdarzeń – 10 pkt |
| 9 | Ciągły zapis jednocześnie min. 7 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fali inwazyjnego ciśnienia i fali CO2) z okresu min. 90 h | TAK |  | Min. 7 fal z 90 h – 0 pkt. Min. 7 fal z > 90 h – 10 pkt |
| 10 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 12 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  | Bez oceny |
| 11 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich trendów graficznych i tabelarycznych z 200 godzin z rozdzielczością min. 5 s i wszystkich krzywych dynamicznych z min. 90 godzin) z pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) | TAK |  | Bez oceny |
| 13 | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - możliwość monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - obserwacja 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza statystyczna HRV - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego - niezależnie od min. 200 godzin trendów, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej dziennej i nocnej - analiza co najmniej 20 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy - możliwość rozbudowy modułu o obserwację 12 odprowadzeń ekg jednocześnie z kabla 10 żyłowego | TAK |  | Jednoczesna obserwacja 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego – 0 pkt Jednoczesna obserwacja > 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego - 10 pkt |
| 14 | Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK |  | Bez oceny |
| 15 | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiar ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - niezależnie od min. 200 godzin trendów, statystyki ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach ciśnień: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej dziennej i nocnej - szybki dostęp do min. 100 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką | TAK |  | Bez oceny |
| 16 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia w jednym kanale - zakres pomiarowy: min. od -40 do +320 mmHg - pomiar i prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu - prezentacja fali ciśnienia - wyposażenie do modułu: kabel interfejsowy i przetwornik | TAK |  | Bez oceny |
| 17 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej - pomiar w zakresie min. 1-100 mmHg - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s - wyposażenie do modułu: 2 zestawy do pomiaru (1 dla pacjentów zaintubowanych i 1 kaniula nosowa) | TAK |  | Bez oceny |
| 18 | Niezależny, wbudowany moduł do pomiaru rzutu minutowego serca - pomiar metodą termodylucji - obliczenia hemodynamiczne - wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  | Bez oceny |
| 19 | Możliwość rozbudowy o temperaturę, inwazyjne ciśnienie w 2, 3 i 4 kanale, saturację dualną, rzut serca metodą kardiografii impedancyjnej ICG, analizator gazów anestetycznych, monitorowanie uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni, rejestrator termiczny do jednoczesnego wydruku 6 fal | TAK |  | Bez oceny |
| 20 | Waga kardiomonitora z wymaganymi modułami i akumulatorem – max. 7 kg | TAK |  | Bez oceny |

KOD CPV: 33123210-3