Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II Łóżka szpitalne  – 10 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii w częściach tworzywowych i lakierze. Łóżko fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230V~50/60Hz Maksymalny pobór mocy 380VA / 230V Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Przewód zasilający skręcany | TAK |  |
| 3 | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000mm | TAK |  |
| 4 | Całkowita długość łóżka 2250mm +/-30mm | TAK |  |
| 5 | Długość leża (segmentów) min. 1950mm | TAK |  |
| 6 | Szerokość leża (segmentów) min. 850mm | TAK |  |
| 7 | Wydłużenie leża min. 310mm | TAK |  |
| 8 | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur | TAK |  |
| 9 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 10 | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | TAK |  |
| 11 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | TAK |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości leża | TAK |  |
| 13 | Minimalna wysokość leża od podłogi 380mm +/-20mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
| 14 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810mm +/-20mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° +/-3° | TAK |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 16°+/-3° | TAK |  |
| 17 | Elektryczna regulacji pozycji anty-Trendelenburga 17° +/-3° | TAK |  |
| 18 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 70° +/-3° oraz segmentu uda 40°+/-3° | TAK |  |
| 19 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40° +/-3° | TAK |  |
| 20 | Funkcja autoagresji oparcia pleców min. 120mm | TAK |  |
| 21 | System autoagresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu) | TAK |  |
| 23 | Panel centralny z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem – konieczność aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem | TAK |  |
| 24 | Panel centralny po aktywacji z podświetlanymi przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
| 25 | Panel centralny z sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej oraz z sygnalizacją stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 26 | Panel centralny wyposażony w funkcję latarki | TAK |  |
| 27 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa, - pozycja do badań, - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łózka obniża wysokość, a segmenty oparcia pleców i uda unoszą się), - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | TAK |  |
| 28 | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur, - przechyły wzdłużne leża | TAK |  |
| 29 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych | TAK |  |
| 30 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
| 31 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów | TAK |  |
| 32 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | TAK |  |
| 33 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką | TAK |  |
| 34 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | TAK |  |
| 35 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | TAK |  |
| 36 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru | TAK |  |
| 37 | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | TAK |  |
| 38 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża | TAK |  |
| 39 | 4 koła o średnicy min. 150mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) | TAK |  |
| 40 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
| 41 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 42 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145mm i na długości min. 1500mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego | TAK |  |
| 43 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów | TAK |  |
| 44 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomice po jednej sztuce na obu bokach leża w okolicach szczuty nóg, - cztery haczyki do zawieszenia np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża | TAK |  |
| 45 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża | TAK |  |
| 46 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250kg | TAK |  |
| 47 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt. - uchwyt rąk – 1 szt. | TAK |  |
| 48 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

KOD CPV: 33192120-9